## Slide 1
Critère de choix des masques médicaux et des appareils de protection respiratoire
  Les masques médicaux
  (Dia 2)
Un des enjeux rappelés dans les récentes recommandations pour la Prévention de la transmission par voie respiratoire (SF2H, Octobre 2024, https://www.sf2h.net/publications/guide-de-prevention-de-la-transmission-par-voie-respiratoire.html) est de pouvoir disposer de plusieurs modèles et tailles de masques afin que ceux-ci répondent aux exigences de sécurité et de confort des professionnels, et des patients.
Cette fiche pratique a été rédigée pour orienter les professionnels en charge de la prévention et du contrôle du risque infectieux dans le choix et le référencement (insérer réf. GERES : https://www.geres.org/materiels/) des masques médicaux et des appareils de protection respiratoire (APR), quel que soit le secteur de soins. Elle peut par ailleurs constituer une aide lors de la rédaction du cahier des charges (Dia 5) pour l’achat de ces dispositifs.
  Les appareils de protection respiratoire (APR)
  (Dia 3)
Prérequis : Un masque adapté et bien ajusté à la forme du visage assure une meilleure protection. Pour une utilisation efficace et une bonne étanchéité, le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton.
Des essais d’ajustement des masques médicaux et des APR doivent être réalisés : ils concernent les professionnels mais également, dans la mesure du possible, les patients/résidents

## Slide 2
Les masques médicaux
 | Masques médicaux |  | 
1.Type | I | II | IIR
2.Normes | NF EN 14683 Marquage CE depuis le 1er mars 2021 (Directive 93/42/CEE-DM) |  | 
3. Efficacité de filtration bactérienne (EFB) : taille 3 microns | ≥ 95 %. | ≥ 98 %. | ≥ 98 %.
4.Fuite totale maximale au visage | NC | NC | NC
5.Résistance aux projections* | Non | Non | Oui
6. Formes et tailles disponibles | Masques à plis, flexibles, s’adaptant aux diverses formes de visages. Tailles pédiatriques et adulte |  | 
7. Particularités | Fixations : liens auriculaires ou liens de tête et cervicaux et barrette nasale d’ajustement Possibilité de visière intégrée pour la protection. |  | 
Point de vigilance : Les masques inclusifs (masque avec fenêtre transparente intégrée : lien https://antibioresistance.fr/ressources/covid19/20210624_Masques_fenetre_transparenteV3.pdf ) ne sont pas des dispositifs médicaux ni des équipements de protection individuelle et ne sont donc pas recommandés pour le personnel soignant lors des soins. Lors des échanges, ils peuvent être utilisés par le soignant et le patient en respectant les règles de distanciation et pour un temps court. Dans le cadre des précautions respiratoires, le professionnel doit porter un masque à usage médical ou FFP2 selon les recommandations de la SF2H.
* Le test de résistance aux projections de liquide (type IIR) n’est pas obligatoire mais il augmente la performance du masque médical en cas de risque de projection de produit biologique (ces masques disposent d’un film plastique intégré au média filtrant).

## Slide 3
Les appareils de protection respiratoire (APR)
Point de vigilance : Pour les APR, un ajustement parfait au visage est indispensable pour garantir la sécurité du porteur. Un contrôle d’ajustement individuel (Fit test) est à faire avant première utilisation. Un Fit check est à réaliser avant chaque mise en place (cf. avis SF2H du 23 mars 2018) . Lien vers tableau I
* Le test de résistance aux projections de liquide (IIR) n’est pas obligatoire mais il augmente la performance du masque en cas de risque de projection de produit biologique (ces masques disposent d’un film plastique intégré au média filtrant).
 | Appareils de protection respiratoire (APR) de type FFP (Filtering Facepiece Particles) |  | 
1.Type | FFP1 | FFP2 | FFP3
2.Normes | NF EN 149 (NF EN 14683 optionnelle) Marquage CE + référence de l’organisme notifié (Directive 89/686/CEE – EPI) |  | 
3. Efficacité de filtration bactérienne (EFB) : aérosols de 0,6 micron de diamètre médian; particules de 0,1 à 1 micron | ≥ 80 %. | ≥ 94% | ≥ 99%
4.Fuite totale maximale au visage | 22% | 8% | 2%
5.Résistance aux projections* | Non | Non sauf si double norme NF EN 14683 IIR | 
6.Formes et tailles disponibles | Coquille, pliable ou bec de canard : l’APR doit être ajusté aux différentes morphologies faciales. Certains fabricants proposent plusieurs tailles (petite, standard, large) et d’autres des tailles uniques. |  | 
7.Particularités | Fixations : liens auriculaires élastiques ou liens de tête et cervicaux élastiques et barrette nasale d’ajustement Certains APR avec normes étrangères, comme les masques KN 95 à pli vertical et élastiques auriculaires, peuvent ne pas être adaptés à toutes les formes de visage (risque de fuite lié à la conception ou aux attaches auriculaires). Attention : ces masques doivent bénéficier d’une attestation d’importation (marquage CE avec n° de l’organisme (XXXX) sur l’emballage) Les FFP à valve ne sont pas recommandés pour les soins, le fait d’expirer par la valve sans filtrage peut occasionner la propagation éventuelle du virus par le porteur de masque vers l’extérieur. |  | 

## Slide 4
Tableau I :
Choix/Ajustement des appareils de protection respiratoire : (Liste non exhaustive de ressources documentaires)
Revue INRS « Référence en santé au travail » : Ajustement des appareils de protection respiratoire et santé au travail - réf TP 33, n° 158, 8 pages (06/2019) : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TP%2033
Brochure INRS : Protection respiratoire : réaliser des tests d’ajustement – réf. ED 6273, 18 pages (05/2021) : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
Vidéo INRS : Essai d’ajustement sur appareil de protection respiratoire – réf. Anim-372 (06/2023) : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-372
Fiche technique/communication INRS: Bien choisir son masque FFP : L’essai d’ajustement (fit test) en pratique – (2023) : https://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/communication.html?refINRS=NOETUDE%2FC2023-010
Et https://www.sf2h.net/k-stock/data/uploads/2022/06/ATELIER-GERES_INRS_SF2H2022_choisirSonFFP.pdf
Vidéo SF2H : Le Fit Test ou comment choisir de façon optimale un masque FFP2 - SF2H 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=bmm4v3vCPIg

## Slide 5
Cahier des charges pour l’achat des masques médicaux et des APR
L’achat des masques et APR doit être encadré par un cahier des charges détaillé. L’achat souverain doit être encouragé en privilégiant les fabricants locaux et les circuits courts.
Les critères de choix pour l’achat de ces dispositifs doivent figurer dans le cahier des charges de l’appel d’offre et/ou sur la fiche technique du dispositif médical (DM). La fiche technique doit être en langue française.
Critères exigibles :
1 – Type
2 – Normes
3 - Efficacité de filtration bactérienne
4 - Fuite au visage
5 - Résistance aux projections
6 – Type d’attache
7 – Formes
8 – Tailles
9 - Absence de graphène (l’étiquetage doit garantir l’absence de graphène. Tout produit en contenant est interdit – ANSES)
10 – Certification (fourniture de certificats de conformité et traçabilité des lots)
11 – Conditionnement (emballage recyclable, capacité d’approvisionnement continue)
12 – Essais préalables (tests sur échantillons avant achat (Critères à vérifier avant essai (Dia 6) et critères à évaluer lors des essais (Dia 7))
Critères recommandés :
1 – Double norme NF EN 146 et NF EN 14683 IIR pour les APR de type FFP (Avis HCSP du 03/02/2021 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210203_cocoetprdeladidenovaduvienmideso.pdf)
2 – Attaches réglables
3 – Conditionnement individuel (APR FFP)
4 – Fourniture de supports pour boites de masques
4 – Absence d’agents allergisants
(ex.: additifs du caoutchouc, N- isopropyl-N’-phénylparaphenylènediamine (IPPD), colorants, formaldéhydes et dérivés, colophane)
5 - Absence de biocides
6 – Absence de métaux ferreux (non recommandé pour les agrafes de maintien des attaches)

## Slide 6
Critères à vérifier avant essai ou distribution des masques médicaux et APR
Ces critères doivent être vérifiés avant le début des essais ou de la distribution des masques
1 – Etiquetage du produit et/ ou de la boîte précisant :
les nom et adresse du fabricant,
le nom du DM et sa référence (si besoin dimension, taille…),
le n° de lot ou de série,
le statut non réutilisable (NR)
la date de fabrication,
la date limite d’utilisation, le cas échéant (dans ce cas, la notice devra indiquer la date limite d’utilisation après fabrication)
les conditions spécifiques de stockage
Spécificité pour masques médicaux : sur l’emballage il doit être indiqué la conformité de la norme (EN 14683+AC : 2019) et type de masque IIR
Spécificité pour les APR: sur l’emballage et sur le masque quel que soit le mode d’emballage , il doit être indiqué :
Type de FFP
Conformité à la Norme 149 : 2001 + A1 : 2009
Marque CE avec n° de l’organisme (XXXX)
Le cas échéant, la conformité à la norme EN 14683+AC :2019 et la résistance aux projections (IIR)
2 – Présence de la fiche technique
3 – Mention sur la notice :
Restrictions d’utilisation
Qualification requise de l’opérateur
Règles de sécurité liées à l’utilisation de son DM notamment les modalités de port du masque (visuel) et pour les APR les modalités de contrôle (Fit check),
4 – Présence d’un visuel de pose du masque
5 - Lisibilité du Fit check (APR FFP)
6 – Qualité du conditionnement : encombrement, tenue, protection de la poussière
7 – Présence d’un système de distribution permettant l’extraction et limitant leur exposition à l’environnement (masques non emballés individuellement)

## Slide 7
Critères à évaluer lors des essais
Les essais doivent concerner les professionnels mais également, dans la mesure du possible, les patients/résidents.
Tous les services sont théoriquement concernés par la réalisation de ces essais. Ils devront être réalisés en priorité dans les services les plus à risque de transmission par voie respiratoire.
Critères évalués |  |  |  |  | Commentaires
Facilité de pose |  |  |  |  | 
Visuel pour le fit check |  |  |  |  | 
Système d’attache (élastique ou lien) |  |  |  |  | 
Barrette nasale |  |  |  |  | 
Etanchéité |  |  |  |  | 
Confort |  |  |  |  | 
Emballage/système de distribution |  |  |  |  | 
Tolérance cutanée |  |  |  |  | 
Tolérance respiratoire |  |  |  |  | 
Appréciation générale |  |  |  |  | 
Exemple de grille individuelle d’évaluation